支撑喉镜配套手术器械（喉用钳/喉剪）参数

1、基本尺寸：

工作长度L： 225±2.0 mm

2、制造材料：

支撑喉镜配套手术器械采用化学成分符合YY0294.1-2005中代号为C钢号为30Cr13的不锈钢材料制造。

**3、钳管：异型管**

1. 表面质量：

喉用钳各部件外表面光滑头端应圆滑，杆平直，无锋棱、细孔、毛刺、裂纹，其表面粗糙度参数Ra值剪头部及杆部不大于0.20µm，其余部位不大于3.20µm。

1. 联接质量：

喉用钳各联接部位牢固可靠，焊缝平整、光滑，无虚焊或堆焊现象，铆合处光滑。

1. 硬度：

喉用钳的头部经热处理,其硬度为435 HV0.2~510HV0.2。

7、性能：

1）钳头开闭灵活，无卡滞、歪斜和偏摆现象。

2）钳头闭合时上下两片吻合，钳口平整。

3）钳头部张开度不小于40º，夹持力不小于6N。

8、耐腐蚀性：喉用钳具有良好的耐腐蚀性能，在常规条件下经药物消毒，不产生腐蚀现象。

**9、表面处理工艺：发黑处理。**

10、数量明细：

①、吸引管：3\*200：2支；3.5\*200：1支；4\*200：1支。

②、喉剪：255mm直：2把；255mm左弯：1把；255mm右弯：1把；255mm上弯45°：2把；

1. 、喉用钳：255mm大口径三角直形：1把；255mm三角向上：1把；255mm 三角直形：1把；255mm三角上弯碗形口：1把；255mm右腰上下开口：1把；255mm左腰上下开口：1把；255mm有钩：1把；255mm上翘腰形左开口：1把；255mm上翘腰形右开口：1把；

备注：1、以上参数为必须满足的参数，不满足视为无效投报处理。

1. 保修期：一年（所有配件、人工等全部免费）

3、提供所投产品安徽省三甲医院业绩合同。

4、为杜绝采购过程中一切不正当竞争行为，所有中选供应商必须保证正常供货，满足院方需求。如不能正常供货者，将列入黑名单，三年内将不能参与我院所有设备的采购项目。

**本项目最高投报限价:总限价：贰万叁仟元（￥23000.00元）**