**安庆市立医院南院区消毒供应中心水处理设备维保服务技术参数及要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 谈判文件条目号 | 采购规格/商务条款 |
| 1 | 设备型号 | HFSRO-1500 |
| 2 | 维保范围 | 南院区消毒供应中心水处理维护保养及所有滤材（包含反渗膜、树脂、活性炭及其他填料等）。 |
| 3 | 投报人资质及业绩 | 1. 投报人须具有医疗设备维修、保养、装配、调试、技术服务等企业资格（即在营业执照中有注册）.营业执照须经年检有效，经营范围必须包含医用水处理项目。   2、须19年1月至今为止，至少有为两家三甲医院提供该产品维修服务的业绩。 |
| 4 | 工程师配备 | 投报人必须具有技术支持团队>=3人；工程师必须具备设备培训证书，并提供工程师名单、社保、证书复印件等证明文件。 |
| 5 | 响应时间要求 | 必须在接获报修电话后，提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施；响应时间为全年365天，响应时间须<30分钟，到达现场时间<12小时。 |
| 6 | 零备件供应 | 提供相关证明文件，并且能提供进口零配件的完整报关手续（合同，进口报关单，商检报告复印件），保证正规来源、合法。 |
| 7 | 滤材最低配置 | 1. 反渗透膜组海德能/陶氏4040（进口）6支 2. 活性炭滤料(椰壳)5袋，采用专用椰壳活性碳，碘值至少大于900以上，提供检测报告。 3. 树脂滤料（进口）5袋，采用英国漂莱特C100E强酸性阳离子交换树脂，提供检测报告。 4. 滤芯20寸5微米10支。 |
| 8 | 技术电话支持 | 投报人必须提供一年365天，7\*24小时电话技术支持服务。 |
| 9 | 开机率 | 必须保证设备开机率达到95%以上（按实际工作日计算，每超过一天，顺延保修五天）。 |
| 10 | 保养要求 | 1、滤料、树脂、活性炭、反渗膜每一年半或按水质要求更换一次，以先达到者为准。  2、前置过滤棉每一周至半个月内更换、后置过滤棉每两至三个月内更换一次。  3、每三个月对水处理系统进行技术参数校对（各系统压力、电导参数等）。  4、不定期更新水处理系统粗、精密过滤芯耗材(滤芯免费提供)。  5、每半年对反渗透膜进行脱钙  6、服务期内水处理系统所有维修、保养、滤材、人工包含在该次招标价格之内。 |
| 11 | 其他 | 如在合同执行过程中,所保修设备报废或停止使用,则相关设备的保修服务应该终止，并按时间比例结算费用。 |

**注：以上参数必须全部满足，否则按无效投标。。**