**安庆市立医院南院区消毒供应中心过氧化氢低温等离子灭菌器**

**设备维保服务技术参数及要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 谈判文件条目号 | 采购规格/商务条款 |
| 1 | 设备型号 | **强生过氧化氢低温等离子灭菌器sterrad 100S** |
| 2 | 服务范围 | 过氧化氢低温等离子灭菌器设备故障维修和保养所需配件及所有的技术服务、派工、现场服务的费用。 |
| 3 | 投报人资质 | 投报人须具有医疗设备维修、保养、装配、调试等的企业资格（即在营业执照中有注册）营业执照须经年检有效。 |
| 4 | 定期保养 | 提供每年两次的定期维护保养并出具报告，分别（小保养一次）及（大保养一次），小保养及大保养内容详见附件。 |
| 5 | 维修质量保证 | 保证在合同服务期内设备开机率：≥95%。（**投标文件中提供承诺函，格式自拟**） |
| 6 | 配件质量要求 | 1、需要更换备件必须为本项目设备型号的原厂备件，以保障设备处于最佳运行状态。（**投标文件中提供承诺函，格式自拟**）  2、备件的来源必须符合国家相关法律法规 |
| 7 | 维修速度 | 提供7\*24小时报修及免费技术支持电话，接到故障报修电话通知后4小时之内响应，提供电话、网络等技术支持。如以上技术支持无法解决设备故障，须在24小时内到达设备使用现场进行维修。 |
| 8 | 工程师配备 | 须具备足够的维修服务队伍，至少两名专业工程师，且所属工程师需要具有专业维修技能**。** |
| 9 | 其他 | 如在合同执行过程中,所保修设备报废或停止使用,则相关设备的保修服务应该终止，并按时间比例结算费用。 |

**小保养内容：**

1. 更换真空泵油
2. 清洗蒸发盘和蒸发器
3. 清洁舱门和舱体内部组件
4. 清洗后面板空气滤网
5. 排出储气罐中的水
6. 排出压力调节器中的水
7. 检查打印色带和打印纸（有必要则更换）
8. 更换真空泵油滤滤芯 (Leybold D16A only)

**大保养内容：**

1、更换真空泵油

2、清洗蒸发盘和蒸发器

3、清洁舱门和舱体内部组件

4、清洗后面板空气滤网

5、排出储气罐中的水

6、排出压力调节器中的水

7、检查打印色带和打印纸（有必要则更换）

8、更换真空泵油滤滤芯 (Leybold D16A only)

9、更换空气过滤器

10、更换接触反应转换

11、更换高效微粒空气过滤

12、清洗注射泵滚筒

13、更换上部托架阻止装置

14、更换电极网与舱体间隔

15、清洁舱体内部

16、清洁门密封框并更换环形门密封条

17、产品认证及电气测试 （小保养不需要做 Baraton Zero Shift 测试）

18、更新设备保养日志

19、粘贴设备保养标签

注：以上条款必须满足，否则视为无效。