|  |  |
| --- | --- |
| **参数要求** | **是否响应** |
| **ICU电动病床** |  |
| **数量：30台(含床垫、输液架)** |  |
| **国别：国产** |  |
| 一.规格: |  |
| (1) 整床尺寸:长度约2170mm，宽度约900mm（不大于980mm）； |  |
| (2) 床体最大载重≥200kg。 |  |
| 二.功能: |  |
| (1) 自动实现各种体位：背部升降：约60°，腿部升降：约35°，床面高度调节：约480-720mm，整床前后倾斜：约8°； |  |
| (2) 具备CPR功能：使整床快速恢复水平状态，为紧急救护赢得时间； |  |
| (3) 具备床头控制器和护士控制器：操作简易，具备按键锁定功能，降低误操作概率，锁定安全； |  |
| (4) 具备侧护栏：可收放； |  |
| (5) 四轮采用中控制动； |  |
| (6) 床体四角配防撞轮； |  |
| (7) 具备床垫防滑筋，防止床垫在床板升降时前后滑动； |  |
| (8) 具备后备电源扩展功能：可外接UPS电源或蓄电池。 |  |
| (9) 配备输液架、床底配网篮。 |  |
| (10) 可安放、拆卸骨科牵引架。 |  |
| (11) 床板无缝隙、不变形易清洁 |  |
| (12) 床头、床尾可拆卸 |  |
| (13) 护栏、床尾需经久耐用， |  |
| (14) 保修期5年 |  |
| (15) 护栏等配件需单独报价。 |  |
| (16) 尾板配备病员资料卡插槽及安庆市立医院标识。 |  |
| (17) 按医院实际需求送货、安装、结算 |  |
| **小儿病床** |  |
| **数量： 单摇不带轮20张(含床垫、输液架、餐桌板)** |  |
| **国别： 国产** |  |
| 保修期5年 |  |
| 1.背板升降角度≥70° |  |
| 2.床板采用≥1.2mm冷轧板一次冲压拉伸成型；背部床板采用双支撑卸力结构（提供实物图片） |  |
| 3. 床体厚度≥1.5mm矩型钢管型材制作。金属表面处理采用先进双重涂层技术，达到内外防锈（提供制作工艺流程图片） |  |
| 4.全铝合金高栅栏式护栏，双侧均可升降，升起后带自锁装置，护栏高度≥60cm，护栏间隙≤60mm，全包围式护栏。 |  |
| 5.配备中控轮 |  |
| 6.配备杂物架及引流及数个输液挂钩 |  |
| 7.床体各部分的材质、尺寸请投标人详细说明，尺寸约1985\*980\*500mm，最终以医院实际情况定。 |  |
| 8.床垫请投标人单独报价，要求说明材质、面料、厚度 |  |
| 9.ABS床上餐桌板请投标人单独报价，要求说明样式 |  |
| 10.输液架请投标人单独报价 |  |
| 11.零配件需单独报价 |  |
| 12. 尾板配备病员资料卡插槽及安庆市立医院标识。 |  |
| 13. 按医院实际需求送货、安装、结算 |  |
|   |  |
| **新生儿病床** |  |
| **数量：35张**(含床垫、输液架) |  |
| **国别：国产** |  |
| 保修期5年 |  |
| 1. 全不锈钢制作，（提供制作工艺流程图片），床高1米 |  |
| 2. 用插孔控制睡盆前倾角度0~30°，床中间只用一根支架，要四边都有包围或床左右两边要有护挡。 |  |
| 3. 婴儿睡盆内径深度25-27cm,采用全不锈钢框架，护栏间隙≤60mm，抗腐蚀，容易清洁. |  |
| 4. 配杂物篓一只， |  |
| 5. 带刹静音脚轮 |  |
| 6. 标配输液架、小药篓 |  |
| 7. 床体各部分的材质、尺寸请投标人详细说明，最终以医院实际情况定。 |  |
| 8. 零配件需单独报价 |  |
| 9. 尾板配备病员资料卡插槽及安庆市立医院标识。 |  |
| 10. 按医院实际需求送货、安装、结算。 |  |
| **小儿外科病床** |  |
| **数量： 普通双摇床：48张(含床垫、输液架、餐桌板)** |  |
| **带轮双摇床：2张(含床垫、输液架、餐桌板)** |  |
| **国别： 国产** |  |
| 保修期5年 |  |
| 1.背板升降角度≥70° |  |
| 2.床板采用≥1.2mm冷轧板一次冲压拉伸成型；背部床板采用双支撑卸力结构（提供实物图片） |  |
| 3. 床体厚度≥1.5mm矩型钢管型材制作。金属表面处理采用先进双重涂层技术，达到内外防锈（提供制作工艺流程图片） |  |
| 4.全铝合金高栅栏式护栏，双侧均可升降，升起后带自锁装置，护栏高度380—440mm，护栏间隙≤60mm，全复式护栏。 |  |
| 5.摇杆系统2个，双面中控轮，85mm防撞轮4个，中间刹车脚踏，  |  |
| 6.配备输液插座4个，引流袋挂钩4个，杂物架及引流及数个输液挂钩 |  |
| 7.床体各部分的材质、尺寸请投标人详细说明，不带轮尺寸约1750\*980\*500mm，带轮尺寸约1900\*980\*500mm，最终以医院实际情况定。 |  |
| 8.床垫防滑筋，请投标人单独报价，要求说明材质、面料、厚度 |  |
| 9.ABS床上餐桌板请投标人单独报价，要求说明样式 |  |
| 10.输液架请投标人单独报价 |  |
| 11. 零配件需单独报价 |  |
| 12. 尾板配备病员资料卡插槽及安庆市立医院标识。 |  |
| 13. 按医院实际需求送货、安装、结算。 |  |
| **医用病床** |  |
| **数量： 不带轮双摇床188张(含床垫、输液架、餐桌板)** |  |
| **带轮双摇床40张(含床垫、输液架、餐桌板)** |  |
| **国别：国产** |  |
| 保修期5年 |  |
| 1.床板：表面无焊点，强度高，透气性好，兼防滑功能，不能生锈； |  |
| 2.床体可载重≥300kg，工艺质量优良，坚固牢实，耐用；床体外侧或四角装有防撞带。 |  |
| 3.背部可升降角度：0-80°±5°；腿部可升降角度：0-45°±5°； |  |
| 4.ABS床头、床尾板，有暗藏锁定装置，稳定可靠，拆卸方便，尾板外侧有病人信息卡插槽及安庆市立医院标识 |  |
| 5.内藏式曲柄摇把，可折叠，螺杆采用高强度耐磨材质、螺杆具有双向到位保护装置，使用寿命长； |  |
| 6.脚轮配：中控轮（后轮脚踏整体刹车，稳定性特别高），阻力小，防水，耐磨，长期使用不生锈，防异物卷入 |  |
| 7.护栏：铝合金侧伏式护栏，经硬化加强处理（强度高，金属下座），活动式侧放结合，方便维护，护栏开关按放于床尾方向，安全可靠，坚实耐用；总长度1450—1470mm ，展开时高度380—440mm |  |
| 8.床材质：床框、床板、螺杆、摇把、床腿等要求表面光滑，坚固耐用。 |  |
| 9.尺寸约2150\*960\*500mm，床的宽度必须能过大楼及病房的门，按医院实际情况定， |  |
| 10、六个输液架插孔（左、右各三个），并配相匹配的输液架，输液架要能固定输液泵、微泵，必需稳固、安全、能承重，按病床数量的20%配置，便于外出检查使用，床梆下面两边各带有引流挂钩，床后1/2床底配有杂物架。 |  |
| 11、配餐桌板，承重100kg，大小与病床配套。 |  |
| 12、按医院实际需求送货、安装、结算 |  |
| **床垫** |  |
| 1.全海绵，质量要好的硬海绵，厚度为10cm，防水、透气，能够水洗和消毒。保修期5年 |  |
| 2.按医院实际需求送货、安装、结算 |  |
| 3.零配件需单独报价 |  |
| **床 头 柜** |  |
| **数量： 400个** |  |
| **国别：国产** |  |
| 保修期5年 |  |
| 1.要求材质进口品牌ABS整体注塑成型，配备杂物挂钩、托物板、抽屉、储物柜（隔板可调） |  |
| 主体材质、颜色与病床相配套 |  |
| 2.美观大方、稳定性好、坚固耐用、易清洁消毒 |  |
| 3.隐藏式毛巾架两边各一个 |  |
| 4.根据病房需要与否，配置水瓶托 |  |
| 5.尺寸：约480\*480\*760 |  |
| 6. 零配件需单独报价 |  |
| 7.按医院实际需求送货、安装、结算。 |  |

备注：1.所有设备需要与我院新院区病床等相匹配，颜色等按照医院要求。

1. 以上参数为必须满足的参数，不满足视为无效文件处理。
2. 提供所投产品安徽省三甲医院业绩合同。

**本项目最高投报总限价：人民币捌拾贰万柒仟肆佰伍拾元整（小写：827450.00元）**