桌面全科诊断系统

1、功能要求：

1.1. 全科医师基本物理诊断辅助设备。具备眼底检查、耳鼻喉部检查、血压测量及快速体温测量功能。

2、配置要求：

1.1. 桌式集成一体化, 系统组成部分须为同一品牌产品，维修方便。详细配置要求见附件。

二、技术规格：

1：无液血压计

1.1产品的性能结构及组成：产品主要由血压计、袖带及充气囊组成。

1.2产品适用范围：主要用于记录人体的血压

1.3最小分度值：血压计采用毫米汞柱（mmHg）计量单位标度盘的最小分度值为2毫米汞柱（mmHg）

1.4血压计零位：血压计的弹性内腔与大气相通后，指针应在零位。零位标记的宽度应不大于允许基本误差绝对值的2倍。

1.5示值误差：血压计的基本误差为：±3mmHg

1.6气密性：血压计应有良好的气密性

1.7袖带：袖带为扎带式；袖带在绕扎使用时，应保证加压后不会自行脱开。

1.8振动试验：血压计应有良好的抗震性

1.9指针偏转平稳性：血压计的指针偏转应平稳，不得跳动，呆滞。指针应伸入外圈分度 短线内，其指示端宽度不得大于外圈最小分度间隔的1/3.

2.0耐变压试验：血压计应能承受15000周次的变压试验

2：检眼镜

2.1性能要求：视场角≥5°

2.2照度;0～150LX连续可调

2.3最大照度应≥150LX(l＝20mm)

2.4照明场角：≥7°

2.5照明场无光照不均匀和明显暗斑出现

2.6最小观察系统直径：2.5mm，允许：±0.3mm

2.7光学透镜的从-30D到+38D连续可调步长为1D

2.8光学系统的精确度

-16D公差±1.00D；-14D公差±0.75D；-12D公差±0.75D；-10D公差±0.50D

-8D公差±0.50D；-6D公差±0.50D；-4D公差±0.50D；-2D公差±0.37D

-0D公差±0.37D；2D公差±0.37D；4D公差±0.50D；6D公差±0.50D

8D公差±0.50D；10D公差±0.50D；12D公差±0.75D；14D公差±0.75D；16D公差±1.00D

3：检耳镜

3.1性能要求：视场角：60°，允差-5%，上限不计

3.2最大照度应≥1500LX(L＝4mm)，照度连续可调

3.3照明光斑：检耳镜的照明光斑应充满整个视场，在视场范围内无明显可见暗斑。

3.4中心分辨率：≥19.8lp/mm（工作距l=4mm）

3.5显色指数：≥85%

3.6放大率：＞2X

4. 电子耳温计

4.1 显示：采用液晶屏显示，可读取测量数据。

4.2 测量模式：耳温

4.3 测试速度：2-7秒

4.4体温计具有储存和检索上一次测量结果的功能。

4.5体温计测量范围: 20°C - 42,2°C,温度测量精度误差±0.1℃---±0.2℃（需提供注册检验报告）。

4.6体温计测量的重复性:用体温计测量37℃模拟热源,重复10次所得结果的紧密度(变异系数CV)不超过8%（需提供注册检验报告）。

4.7采用可充电锂电，电池充满后可测500个读数。

5. 桌式底座

5.1 可同时对2支3.5V手柄和1支电子耳温计充电, 并有相应指示灯提示充电状态。

5.2 结构紧凑，体积小、重量轻。方便置于医生或临床教学办公桌上。

5.3 电源符合Energy Star 2.0标准。

5.4储物盒

5.5可放置一次性耳套及其他消耗品

5.6其它要求

5.7质量保证：产品需通过SFDA认证。

备注：1、以上参数为必须满足的参数，不满足视为无效投报处理。

- 保修期：两年（所有配件、人工等全部免费）

- 3、为杜绝采购过程中一切不正当竞争行为，所有中选供应商必须保证正常供货，满足院方需求。如不能正常供货者，将列入黑名单，三年内将不能参与我院所有设备的采购项目。