**货物需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **设备名称** | **诊断方法** | **数量** | **单价限价 (万元)** | **总限价(万元)** |
| 1 | 血铅测定仪 | 原子吸收光谱法 | 1 | 5 | 5 |
| 1、分析方法：原子吸收光谱法2、测试项目：用于对人体中铅、镉共两种元素进行测定,并可扩展到锰、铬、锡、硒等元素的测量3、吸光度：0-2Abs（可优于）4、测试速度：铅、镉≥30测试/小时（1-2分钟完成检测）5、通道数：双通道6、安全类型：I类B型7、自动进样器进样盘的样品位：≧75个(≧60 个样品孔位，≧15 个标样孔位) 8、超大进样孔，手工进样和自动进样可随时任意切换9、自带摇匀功能，可自定义样品取样量、清洗时间、可自校正进样针位置10、防撞金属进样针，不碎裂（玻璃材质），不弯折（塑料材质）；防腐蚀，耐酸11、软件要求：操作系统要一次定标后可以调用12、气流量：氩气的气体流量固定无需手动调整13、耗材：试剂开放 14、售后服务：免费负责运输、安装、调试和医务人员的业务培训，终生免费维护15、配置：主机1台，自动进样器1台，冷却循环水1台，氩气1瓶以上参数必须满足，可优于以上参数。保修三年。 |
|  |
| 序号 | **试剂名称** | **诊断方法** | **单位** | **单价限价 (元)** | **用量（人份）** | **总限价（元）** | **参数要求** |
| 1 | 样品稀释液（铅隔两元素） | 原子吸收光谱法 | 人份 | 4 | 50000 | 200000 | 用铅镉两元素检测，每人份至少可测40ul血。所投报价每人份含试剂及耗材。 |

备注：以上参数为必须满足的参数，不满足视为无效文件处理。以符合要求的设备和试剂总价最低中选。投报函报价填写设备和试剂总价，货物报价表填写设备、试剂分项报价，分项报价不得高于分项限价。纳入两票制管理的医用耗材、试剂开具的发票（如有）应当符合国家相关规定和安徽省“两票制”相关要求并上传品台，所投报价不得高于平台限价。

**本项目最高投报限价:总限价：贰拾伍万元（￥250000.00元）**