尿道膀胱内窥镜技术参数

1. 外形尺寸（mm）

a）镜管外径 Ф4 ；

b）目镜罩外径  Ф32；

c）工作长度 302mm ；

2．观察系统基本参数

a）视场角   60°；

b）视向角 0°、12°、30°、70°；

c）分辨率   ≥7.43lp/mm；

d）照度  ≥4000lx；

e）景深范围    5mm～50mm。

## 3．在工作距离处成像应清晰，清晰范围应不小于视场直径的70%，视场边缘应圆整，在视场内不应有影响观察的划痕、麻点及附着物等疵病。

## 4.外表面及镜端面应光滑，不得有锋棱、毛刺、裂纹、细孔及明显的碰伤和划痕等缺陷。

## 5.各联接部位应牢固可靠，焊缝应平整、光滑、无脱焊、堆焊或明显的砂眼、麻点等缺陷。

## 6.应密封良好，经密封试验后，应无成像模糊等异常现象。

## 7.纤维导光束两端与冷光源和内窥镜连接时，应配合良好，无过紧或过松现象。

## 8.在常规条件下，经药物消毒，不得产生腐蚀现象。

9.产品中接触人体部位采用与人体生物相容的医用不锈钢材料制造，能满足安全性、有效性的要求，电气安全要求应符合GB9706.1中BF型设备的规定。

10.本产品与斯迈、佳乐、邦士电切设备配套使用，现场与电切镜耦合完全并能正常使用电切手术为准。