**安庆市立医院东院区手术室GE C型臂**

**维修服务参数服务技术参数及要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 谈判文件条目号 | 采购规格/商务条款 |
| 1 | 设备型号 | **GE OEC9900 C型臂** |
| 2 | 故障简述 | 1、故障描述：低毫安报错，不能曝光。2、初步判断：球管和电池故障。3、上述故障仅做参考，投报方需自行来院踏勘。 |
| 3 | 服务范围 | GE OEC9900 C型臂设备故障维修所需配件**GE OEC球管一支（型号：5450698）和电池备件一套（型号：5305184）**及所有的技术服务、派工、现场服务的费用。 |
| 4 | 投报人资质 | 1. 投标人须具有医疗设备维修、保养、装配、调试等的企业资格（即在营业执照中有注册）且营业执照年检有效。

2、投标人需提供医疗器械维修ISO9001及ISO14001认证证书 |
| 5 | 投标人业绩 | 须提供有为三甲医院提供GE C型臂设备故障维修的业绩证明2份。 |
| 6 | 维修质量保证 | 投标人在省内设有长期稳定的服务机构（**投标文件中提供承诺函，格式自拟**） |
| 7 | 配件及质量要求 | 1、需要更换备件必须为本项目设备型号的**全新原厂备件**，以保障设备处于最佳运行状态。2、投标人需提供球管、电池来源合法化证明材料及承诺函。**（承诺函格式自拟）**3、备件的来源必须符合国家相关法律法规 |
| 8 | 工程师配备 | 须具备足够的维修服务队伍，至少两名专业工程师，且所属工程师需要具有专业维修技能**（提供原厂培训证书）**。 |
| 9 | 备件保修期 | 本项目所更换的备件保修期2个月 |

**注：以上条款必须满足，否则视为无效。**