货物需求及技术要求

**一、项目概况**

1、设备名称：安庆市立医院经皮测黄疸仪采购

2、服务地点：安庆市立医院

**二、货物需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **产品名称** | **单位** | **数量** | **单价限价** | **总价限价** |
| 1 | 经皮测黄疸仪 | 台 | 1 | 14500元 | 14500元 |

经皮测黄疸仪主要技术指标

1、检测方法：绿、蓝光比较,光源反射式

2、显示方法：三位数码（LED）显示（两位整数，一位小数）单位为mg/dl

3、示值误差：00～15±1；16～25±1.5

4、光源：氙闪光灯,寿命大于10万次

5、电源：AAA1.2V×4充电电池组，每充足一次电至少能检测约500次

6、开启准备时间：小于5秒

7、重量g：约245

8、体积mm：约163×66×37

9、充电器：输入220V 50Hz.3W

 输出6.0V 300mA DC

10、校验盘：对白色屏（“00”）显示00.0或00.1

 对黄色屏（“20”）显示20.0±1

11、使用环境：温度℃：5~40

 相对湿度：≤90%

 大气压力Kpa：86.0~106.0

保修期：一年