**安庆市立医院南院区内镜中心XION牌电子鼻咽喉镜维修服务技术参数及要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 谈判文件条目号 | 采购规格/商务条款 |
| 1 | 设备型号 | 电子鼻咽喉镜（XION GmbH）EV-NC20 |
| 2 | 维修范围 | 1、故障简述：无图像、花屏、COMS组件受损、物镜头端有脏污、镜内有水汽污染。  2、维修措施：大修  2.1、更换NC20插入管鞘管。  2.2、更换COMS组件。  2.3、更换物镜组件。  2.4、更换角度钢丝组件（一套）。  2.5、更换手柄胶套。  2.6、更换弯曲橡皮。  2.7、更换NC20控制电路板  3、故障简述仅做参考，投报单位可现场踏勘，如未踏勘视为认可。 |
| 3 | 投报人资质 | 投报人须具有医疗器械经营资质或医疗器械维修资质（即在营业执照中有注册），营业执照须经年检有效。 |
| 4 | 维修质量保证 | 1、本设备需原厂维修、维修后须出具原厂维修证明。（**投标文件中提供承诺函，格式自拟**）以保障设备处于最佳运行状态。  2、对更换的零件保修期为六个月。  3、维修效果需满足医院使用科室正常使用要求  4、备件的来源必须符合国家相关法律法规 |
| 5 | 其他 | 付款方式：先服务后付款，保修期后结算。 |

**注：以上参数必须全部满足，否则按无效投标。**