**三包：中频电疗仪**

1、大屏幕中文液晶显示，中文菜单操作，可同时显示四路通道输出的治疗剂量、治疗波形、治疗处方、治疗时间，各种治疗数据一目了然。并且具有菜单浏览及电子说明书的功能；

2、icontrol智能控制系统（intelligent control system），可以快速的选择参数及操作；

3、 输出通道：含四路中频电疗法，含四路离子导入，含二组干扰电疗法.

1. 具有透热功能，导电橡胶最大透热温度≤60℃，六档可调；
2. 内存99个处方；
3. 中频频率：2～10KHz；
4. 调制频率：0～150Hz；
5. 调制波形：方波、尖波、三角波、锯齿波、指数波、正弦波、梯形波、扇形波和脉冲波及他们之间的组合，由程序设定
6. 调制方式：调制方式为调幅，根据处方不同可连续调制、变频调制、间歇调制、断续调制；
7. 输出电流稳定度：电疗仪在不同负载下的输出电流变化率应不大于10%。
8. 调幅度：电疗仪的调幅度为0%、25%、50%、75%，100%，允差±5%。
9. 差频频率范围：四通道电疗仪，其干扰电差频频率应在0～200Hz范围内。
10. 动态节律：四通道电疗仪，其干扰电动态节律为4s～10s范围内。
11. 差频变化周期：四通道电疗仪，其干扰电差频变化周期为15s～30s。
12. 定时装置：电疗仪具有定时装置，允差±5%。
13. 连续工作时间：治疗仪连续工作时间应能≥4h。
14. 噪声：电疗仪工作时，其噪声应不大于60dB。
15. 输入功率：160VA ；

19、输出电流：电疗仪纯交流波形，最大输出不大于100 mA；含直流分量时，输出电流不大于80mA；（负载电阻为500欧姆）输出电流为连续递增/递减调节，每档递增/减量为1mA；

1. 输出方式：双向波（AC-中频电疗模式）及单向波（DC-离子导入模式）；
2. 工作电压：交流220V±10%；50Hz±1Hz。

22、保修三年

备注：1、以上参数为必须满足的参数，不满足视为无效投报处理。

2、为杜绝采购过程中一切不正当竞争行为，所有中选供应商必须保证正常供货，满足院方需求。如不能正常供货者，将列入黑名单，半年内将不能参与我院所有设备的采购项目。