双人生物安全柜参数

1、分类：A2型，30%外排，70%循环

2、外部尺寸≥（L×D×H）1500mm×750mm×2250mm；

3、内部尺寸≥（L×D×H）1350mm ×600mm×660mm 。

4、风速： 平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s

5、系统排风总量≥500 m3/h

6、噪音等级：≤65dB（A）

7、照明：≥1000lx

8、过滤效率:送风和排风过滤器均采用世界知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的HEPA（ULPA）高效过滤器，对0.3μm（0.12）颗粒过滤效率≥99.995%（99.9995%）

9、使用人数：1—2人

10、人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105

11、 产品安全性：菌落数≤5CFU/次

12、交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次

13、电动控制前窗玻璃门，可同时采用脚踏控制、按键控制或遥控控制，玻璃门升降到安全操作高度时，自动停止升降，使操作更加方便；且玻璃门升降时不用直接接触玻璃，使实验人员更安全；

14、严格的气密性检测：安全柜内加压500Pa，保持30min后气压不低于450Pa。

15、国家食品药品监督管理局核发的生物安全柜产品注册证

16、具有国家食品药品监督管理总局认可的实验室出具的符合《GB/T 18268.1-2010 测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求 第1部分：通用要求》标准的检测报告。

保修两年