**安庆市立医院南院区手术室西门子ARCADIS Varic GEN2 C型臂**

**维修服务技术参数及要求**

1、维修要求

1.1 维修服务对象：西门子ARCADIS Varic GEN2 C型臂一台

1.2 项目实施地点：安庆

1.3 维修范围：

1.3.1更换西门子ARCADIS Varic GEN2 C型臂全新原厂SIREHOS 2000-1,3E00 X射线一体化球管。

1.3.2所更换的全新原厂IREHOS 2000-1,3E00 X射线一体化球管保修期为不超过20000扫描秒或12个月（以先到着为准）。保修期内如球管再次损坏，只换不修，且再次更换的仍为原厂原装全新球管。

1.4 投标人须承诺要保证招标人所修设备处于优良运行状态（维修更换的不良品由中标服务方负责处理）。

2、备件:

1、投标人所提供配件必须是全新原厂原装、经原厂测试合格的产品，并保证设备经维修后的技术参数与原机数据相同。**（须承诺中标后提供球管证书及球管注册证）**

2、本次招标所涉及的全新原厂SIREHOS 2000-1,3E00 X射线一体化球管，投标人须承诺为全新原厂原装配件**（投标文件中提供承诺函，格式自拟。）**

3、球管参数

|  |  |
| --- | --- |
| 规格名称 | 技术参数 |
| 厂牌 | 西门子 |
| 型号 | SIREPHOS 2000-1,3 |
| 最大输出电压  | 110KV |
| 阳极角度 | 9度 |
| 焦点数量 | 1个 |
| 焦点大小 | 钨： 0.6mm |
| 最大功率 | 1430W |
| 阳极热容量 | 50000 HU |
| 旋转阳极 | 固定阳极 |
| 旋转阳极最大转速 | 固定阳极 |
| 冷却方式 | 自然冷却 |
| 射束品质 | Al 3mm滤片 |

4、报价说明

本项目报价包括合同范围内所有配件，工程师的人工费、差旅费、工具费及发票税金等完成本项目的全部费用，投标人中标后不得向招标人追加费用。