第三章 服务需求及技术要求

**一、项目概况**

1、项目名称：安庆市立医院第三十一批医用耗材采购

2、服务地点：安庆市立医院

**二、货物及服务要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **耗材名称** | **规格型号** | **单位** | **单价限价 (元)** | **数量** | **参数要求** | **总限价（元）** |
| 3 | 塑料抗凝管 | 各规格 | 支 | 0.4 | 160000 | 参数要求：长度75mm，直径13mm，帽盖下压式橙色盖，塑料材质，添加剂EDTA.K2，负压采血量不小于2毫升参考图片：8a677ac6065758b4a622ae36a05f810 | 64000 |
| 4 | 胶囊式内窥镜 | 各规格 | 个 | 2100 | 40 | 1、尺寸：直径11.0mm±0.5mm 长度25.4mm±1.0mm2、质量：3.0±0.5g3、材料：医用高分子材料4、光学特性：顶点视场角（空气中） 140±15%景深（空气中） 0~35mm分辨力（空气中） ≥8 1p/mm5、操作特性： 帧速率：自动变频，2～5 fps工作时间：6h工作电压：3V工作温度：5~40℃6、其它特性：图像数据 24位真彩电池容量 80mAh密封性 IPX8 | 84000 |

注:

1. 以上条款必须满足，否则视为无效投报。
2. 为杜绝采购过程中一切不正当竞争行为，所有中选供货商必须保证正常供货，满足院方需求。如不能正常供货者，将列入黑名单，半年内将不能参与我院所有医用耗材的投报，并停止在我院在供货物。

 3、**带实物及检测报告。**