**安庆市立医院东区检验科实时荧光定量PCR仪维修服务技术参数及要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 谈判文件条目号 | 采购规格/商务条款 |
| 1 | 设备型号 | ABI-Vii7DX实时荧光定量PCR仪 |
| 2 | 维修范围 | 1、故障简述：自检温度时反复自动重启、偶尔可以正常启动，且启动后自检正常。（报0X8855故障码）  2、故障简述仅做参考，投报单位可现场踏勘，如未踏勘视为认可。 |
| 3 | 投报人资质及业绩 | 投报人须具有医疗器械销售、维修、保养、装配、调试、技术服务等企业资格（即在营业执照中有注册）.营业执照须经年检有效。 |
| 4 | 维修质量保证 | 1、更换SVC ASSY,INSTRUMENT CONTR PARGON RC全新原厂主板。（**投标文件中提供承诺函，格式自拟**）  2、同故障及所更换的配件保修半年  4、维修效果需满足医院使用科室正常使用要求 |
| 5 | 配件质量要求 | 1、需要更换的损耗件及零备件**必须为本项目设备型号的原厂全新备件**，**维修后须出具证明**，以保障设备处于最佳运行状态。  2、备件的来源必须符合国家相关法律法规 |
| 6 | 其他 | 付款方式：先服务后付款，保修期后结算。 |

**注：以上参数必须全部满足，否则按无效投标。**