**安庆市立医院三台德尔格呼吸机维修服务技术参数及要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 谈判文件条目号 | 采购规格/商务条款 |
| 1 | 设备型号 | VN500、V300、Carina（三台） |
| 2 | 维修范围 | 1. 故障简述：VN500自检无法通过、显示无测量余件、氧传感器不通过；V300不显示潮气量；Carina开机显示技术问题报警。
2. 初步判断有创呼吸机需更换VN500pato sa氧气传感器一根、V300新生儿流量传感器连接线一根，Carina无创呼吸机需更换蓄电池一组、Pho高压测量板一块损坏。

3、故障简述及配件预判仅做参考，投报单位可现场踏勘，如未踏勘院方不承担任何责任。 |
| 3 | 投报人资质及业绩 | 1. 投报人须具有医疗设备维修、保养、装配、调试、技术服务等企业资格（即在营业执照中有注册）.营业执照须经年检有效。

2、**须19年1月至今为止，至少有为两家三甲医院提供该产品维修服务的业绩。** |
| 4 | 维修质量保证 | 1、现场更换全新原厂配件；（**投标文件中提供承诺函，格式自拟**）2、相同故障及配件保修**三个月**；3、维修效果需满足医院使用科室正常使用要求。 |
| 5 | 配件质量要求 | 1、需要更换的损耗件及零备件**必须为本项目设备型号的原厂全新备件**，以保障设备处于最佳运行状态。2、备件的来源必须符合国家相关法律法规 |
| 6 | 其他 | 付款方式： 保修期结束后付款（不计息）。 |

**注：以上参数必须全部满足，否则按无效投标。**