# **一包：进口气垫床参数要求**

**主机**

1. **流量 4lpm：**每分钟以4升的流量喷出空气，以支撑床垫&人体重量。
2. **波动交替时间 9.6分钟：**产品为9.6分钟进行一次充气泄气交替。
3. **压力调整功能 30-80mmHg：**压力范围30-80mmHg，对患者伤口达到最佳之辅助治疗效果. 也可通过自行调整选择适合自己的压力值。
4. **材质 防火型ABS：**主机采用防火型ABS. 可有效防止因火发生的燃烧，更加有效的杜绝塑料自燃现象。
5. **主机静音轻巧 ≦40dBA：**主机为静音设计. 产品工作时间声音为≦40分贝，给使用者一个静音空间.达到舒适的睡眠。
6. **低压指示功能：**当产品出气不足或床垫无法达到充饱时会低压指示，具有低压警示灯（黄灯）以确保病患安全。

**床垫**

1. **最大载重 140公斤：**可承受较重患者之载重 / 140KG。
2. **CPR功能 CPR泄气阀：**床垫头尾双边CPR泄气装置(含特殊快速接头)，施行心肺急救更快速、安全。
3. **头枕功能：**头部3管不交替,提升患者睡眠质量。
4. **激光喷孔 16个激光出气孔：**床垫从第4管至第11管，共计8根单管，每条单管2个, 共16个激光喷气孔，可快速有效针对患者部位达到辅助治疗效果。
5. **拉链式床罩 床罩 Nylon/PU：**Nylon/PU的防水上盖，可完全拆卸及清洗。通过生物兼容性测试：细胞毒性，刺激性，皮肤过敏。
6. **电源线收线带：**床垫侧边有电源线收线带. 用于固定电源线以防止电源线直接放在地上产生挤压或磨损。
7. **易拆式挂钩：**简易床板挂勾. 可拆解式. 便于产品整理收集。
8. **易拆式挂钩：**单管为单体式可更换、维修、清洗方便和快速。
9. **波动交替方式为3管交替：**三管交替设计，持续性且规律地将单管充气与泄气，模拟自然状况的睡眠律动并同时刺激血液循环，有效避免长时间的组织受压迫而产生局部缺血的状况。有效降低身体的平均受压面积，对疼痛敏感、重视睡眠质量的病患提供有效的预防褥疮气垫床。
10. **易换式过滤棉**
11. **易换式保险丝**
12. **快速接头：**床垫接口为有帽子接口便于插拔，另在转运过程可以通过快速接口帽子卡入后保持床垫一段时间饱和便于患者转运。

备注：1、以上参数为必须满足的参数，不满足视为无效投报处理。

1. 为杜绝采购过程中一切不正当竞争行为，所有中选供应商必须保证正常供货，满足院方需求。如不能正常供货者，将列入黑名单，一年内将不能参与我院所有设备的采购项目。
2. 一包保修两年。