- 康复医学科理疗设备

| - 设备名称 | - 单价 | - 数量 | - 预算 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 超短波电疗机 | - 32000 | - 1 | - 32000 | - 脉冲 |
| - 痉挛肌低频治疗仪 | - 11000 | - 1 | - 11000 | - 四通道 |
| - 神经肌肉电刺激仪 | - 9000 | - 2 | - 18000 | - 四通道 |
| - 经皮神经电刺激仪 | - 8000 | - 2 | - 16000 | - 三通道 |
| - 中频电疗仪 | - 7000 | - 2 | - 14000 | - 四通道 |
| - 特定电磁波治疗仪 | - 800 | - 10 | - 8000 | - 大功率 |
| - 总预算 |  |  | - 99000 |  |

- 技术参数

- 一、 超短波电疗机

本电疗机适用于对人体进行止痛、解痉、消炎的辅助治疗。本机为落地式，移动方便。治疗电子定时、声光提示、光柱显示输出强度使用明了直观，输出先回零保护装置。特点：输出分10档调节，调节过程输出幅度变化小，有利于不同剂量的治疗。脉冲超短波的理疗作用具有很强的非热效应，这是连续波不能达到的.因而能加大剂量对深层患部进行治疗。

主要性能指标：

1、输出功率：200W，允许偏差±20%。

2、工作频率：27.12MHz，允许偏差±0.6%。

3、治疗时间：分10、15、20、25、30min五档，允许偏差±10%。

4、脉冲调制频率分： 疏70Hz、密350Hz二档，允许偏差±15%。

5、使用电源：～220V，50Hz。额定输入功率：900VA。

6、工作制：连续工作4h。

7、使用环境：环境温度5℃～40℃，相对湿度≤80%。

8、外形尺寸：510mm×440mm×930mm，重量：50kg。

配置清单：

- 保险丝管：T4A 2只（用于电源保险）。

- 大、中、小号硅橡胶电极板各1对。

- 测试用日光灯管1支。

- 硅胶输出线2条。

- 电源线1条。

- 14、电极布套1套。

二、痉挛肌低频治疗仪

1、设计先进的人机交互系统，界面采用7寸大屏幕彩色液晶显示，中文菜单，操作更方便，并附有电子说明书；
2、动态实时显示各通道的治疗波形、治疗剂量、治疗模式、治疗时间等，各种治疗数据一目了然；
3、独有的icontrol智能控制系统（intelligent control system），可以快速的选择参数及操作；
4、治疗仪输出脉冲宽度从0.1ms～0.5ms连续可调，允差±15%
5、治疗仪输出脉冲周期从1s～2s连续可调，允差±10%
6、一组输出脉冲比另一组输出脉冲延时出现，延时时间从0.1s～1.5s连续可调，允差±10%；
7、输出脉冲电流峰值Ip从0～99mA连续可调，允差±15%；
8、治疗仪定时时间为5min～30min分档可调，允差±5%；

9、输出通道:四组输出。

10、输入功率：50VA。

11、处方：10种治疗方案。

12、和科室电极片不准加连接线对接。

三、神经肌肉电刺激仪

1、设计先进的人机交互系统，界面采用7寸大屏幕彩色液晶显示，中文菜单，操作更方便，并附有电子说明书；
2、动态实时显示各通道的治疗波形、治疗剂量、治疗模式、治疗时间等，各种治疗数据一目了然；
3、独有的icontrol智能控制系统（intelligent control system），可以快速的选择参数及操作；
4、输出波形为双向不对称方波（矩形波），调制波为方波；

5、输出频率：模式一输出脉冲基波频率为500Hz；调制脉冲频率为0.5Hz～5Hz；模式二输出脉冲频率为0.5Hz～5Hz；允差为每档最高频率的±10%；

6、输出脉冲宽度和调制波脉宽：模式一输出脉冲宽度为1ms；调制波脉宽为10ms；模式二输出脉冲宽度为10ms；允差为±20%；

7、输出强度：刺激仪各路独立输出，在1KΩ负载阻抗时，每路输出电流的峰值Ip从0mA～100mA连续可调；输出值允差±30%；

8、定时时间为5min～30min可调，允差±5%、

9、输出通道：四组输出。

10、和科室电极片不准加连接线对接。

四、经皮神经电刺激仪   
1、设计先进的人机交互系统，界面采用7寸大屏幕彩色液晶显示，中文菜单，操作更方便，并附有电子说明书；
2、动态实时显示各通道的治疗波形、治疗剂量、治疗模式、治疗时间等，各种治疗数据一目了然；
3、独有的icontrol智能控制系统（intelligent control system），可以快速的选择参数及操作；

4、输出通道：三组输出；

5、输出波形刺激仪输出波形为双向不对称方波；
6、脉冲宽度：刺激仪输出脉冲宽度为20us～500us，允差为±20%；

7、脉冲频率：刺激仪输出脉冲频率在：2Hz～160Hz范围连续可调；允差为±10%；
8、输出电流：刺激仪各组独立输出，在1KΩ负载阻抗时，每组输出电流的峰值Ip从0mA～100mA连续可调；最大输出值允差±30%；
9、时间设置：定时装置为5min～30min分档可调；允差±5%。

10、和科室电极片不准加连接线对接。

五、中频电疗仪

1、大屏幕中文液晶显示，中文菜单操作，可同时显示四路通道输出的治疗剂量、治疗波形、治疗处方、治疗时间，各种治疗数据一目了然。并且具有菜单浏览及电子说明书的功能；

2、独有的icontrol智能控制系统（intelligent control system），可以快速的选择参数及操作；

3、输出通道：含四路中频电疗法，含四路离子导入，含二组干扰电疗法.

4、具有透热功能,导电橡胶最大透热温度≤60℃，六档可调；

5、内存99个处方；

6、中频频率：2～10KHz；

7、调制频率：0～150Hz；

8、波形：方波、尖波、三角波、锯齿波、指数波、正弦波、梯形波、扇形波和脉冲波及他们之间的组合，由程序设定

9、调制方式：调制方式为调幅，根据处方不同可连续调制、变频调制、间歇调制、断续调制；

10、输出电流稳定度：电疗仪在不同负载下的输出电流变化率应不大于10%。

11、调幅度：电疗仪的调幅度为0%、25%、50%、75%，100%，允差±5%。

12、差频频率范围：四通道电疗仪，其干扰电差频频率应在0～200Hz范围内。

13、动态节律：四通道电疗仪，其干扰电动态节律为4s～10s范围内。

14、差频变化周期：四通道电疗仪，其干扰电差频变化周期为15s～30s。

15、定时装置：电疗仪具有定时装置，允差±5%。

16、连续工作时间：治疗仪连续工作时间应能≥4h。

17、噪声：电疗仪工作时，其噪声应不大于60dB。

18、输入功率：160VA ；

19、输出电流：电疗仪纯交流波形，最大输出不大于100 mA；含直流分量时，输出电流不大于80mA；（负载电阻为500欧姆）输出电流为连续递增/递减调节，每档递增/减量为1mA；

20、输出方式：双向波（AC-中频电疗模式）及单向波（DC-离子导入模式）；

21、工作电压：交流220V±10%；50Hz±1Hz。

22、通过ISO9001国际质量体系认证，ISO13485医疗器械国际质量体系认证。

23、和科室电极片不准加连接线对接。

- 特定电磁波治疗仪

- 1、波谱范围：2.0μ m～25.0μ m

2、治疗板面温度：320℃±10%(EMC 检测基本性能)

3、输入功率：单头 250VA，双头 500VA

4、定时器范围：机械定时0～60min 连续可调;数显定时0~95min,

每 5min 一档

5、加热器工作寿命：≥2000 小时（h）

6、电源：AC220V±22V；频率：50Hz±1Hz。

7、输入功率：单头 250 VA ，双头 500VA

8、正常工作条件：环境温度 ： 5℃～40℃；相对湿度：≤80%；

大气压力：700hPa～1060hPa

9、发热模式：直热式（采用半导体发热，有别于传统的石棉、电热丝的旁热式发热模式）国内首家企业专业生产

10、产品优势：预热快,热效率高(节能);不用石棉,不用电热丝;元素

涂层不脱落、掉屑、发红、波谱能量稳定、提高了产品的生物效应；比传统产品使用寿命长；一体化安全网罩，四脚支架， 稳定性好，美观耐用；ISO13485 体系证书

11、使用方式：非接触式

12、工作制：连续运行方式

13、安全类型：I 类设备